Оъявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №26-24 от 01.11.2024 г.

Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области», РК, Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыр, улица Титова 30

1. Перечень закупаемых товаров

	Лоты
	Наименование
	Ед.изм
	Цена
	Кол-во
	Сумма

	1
	Плазмаразмораживатель
	комплект
	2 000 000,00 
	1
	          2 000 000,00 

	2
	Ручной УЗИ портативный с планшетом
	комплект
	6 000 000,00 
	1
	          6 000 000,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	        18 878 000,00 



2. Технические спецификации закупаемых товаров

Лот 1

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
	Размораживатели плазмы в комплекте 

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1. 
	Размораживатель плазмы
	Сухая разморозка, без контакта пакета плазмы с водой	 - наличие.
Технология размораживания – герметичный пакет с теплоносителем, отсутствие «открытой воды» (водяной бани) – наличие.
Максимальная одновременная загрузка установки не менее 1000мл.
Максимальный объем пакетов с замороженной плазмой не менее 1000мл.
Стандартная рабочая температура теплоносителя	от не более 37 до не менее 38°С.
Режим ускоренной разморозки плазмы –наличие.
Время выхода на рабочую температуру теплоносителя 37°С при нормальных климатических условиях не более 15 минут.
Время разморозки пакета свежезамороженной плазмы не менее 250 мл до жидкого состояния не более 20 минут.
Функция бережного перемешивания плазмы – наличие.
Автоматическое отключение нагрева при превышении заданной температуры - наличие 
Время непрерывной работы не менее 24 ч в сутки.
Максимальная потребляемая мощность не более 500Вт.
Объем теплоносителя не менее 3л.
Свето-звуковая сигнализация начала\окончания процедуры размораживания – наличие.
Датчик протечки жидкости - наличие
Свето-звуковая сигнализация при аварийных ситуациях – наличие.
Габаритные размеры установки не более 250х500х150 мм.
Масса установки без теплоносителя не более 4кг.
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	2. 
	Кабель сетевой
	Кабель сетевой
	1 шт.

	
	
	3. 
	Пакет теплообменника
	Пакет теплообменника
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации

	Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт).
Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление.  Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц.
Оборудование с большой электро-потребностью не должны подключаться на одну линию c медицинской техники/изделия.
При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия.
Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%.

	4
	Условия осуществления поставки
медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и
место дислокации
	до 20 декабря 2024 года со дня подписания Договора.	
Место поставки: Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. 
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей; 
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; 
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; 
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. 
Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.




Лот 2

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
	УЗИ портативный Датчик ультразвуковой


	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Датчик ультразвуковой 

	Датчик ультразвуковой: 
Диапазон частот датчика не уже 1,2 - 6,0 МГц, Центральные рабочие частоты в B-режиме не уже 1.2~3.8, 1.7~5.2, 2.0~6.0 МГц. Центральные гармонические частоты не уже 4.0, 5.0, 6.0 МГц. Центральные частоты в допплеровских режимах 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 3.8 МГц. Количество элементов, не менее 192. Радиус кривизны не более 60 мм. Максимальный угол сканирования не менее 72 град. Глубина визуализации не менее 4-40см. Глубина проникновения в В-режиме, мм, не менее 400. Продольная разрешающая способности, мм, не менее 2. Поперечная разрешающая способности, мм, не менее 2. Обработка полным погружением в дезинфицирующее средство – наличие. Встроенная в корпус датчика аккумуляторная батарея – наличие. Водонепроницаемость + пылезащитный- наличие.  Класс защиты IP68-наличие. Программируемая кнопка на корпусе датчика, для удобного дистанционного управления – Наличие.

	1шт

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	2
	Планшет сенсорный
	Планшет сенсорный
	1шт

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Требования к помещению: 
Оптимальные условия эксплуатации системы:
Температура окружающей среды 10–35 °C при влажности 30–75 %;

	4  
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	до 20 декабря 2024 года со дня подписания Договора.	
Место поставки: Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.
Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.




3. Требования потенциальным поставщикам
Потенциальный поставщик должен соответствовать  квалификационным требованиям и согласно п.9 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан». 
Потенциальный поставщик должен  поставить товар соответствующим требованиям согласно п.11 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».

4. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых
предложений: Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыр,  улица  Титова,	дом 30, каб. 303
Дата и время рассмотрения ценовых предложений: Окончательный срок представления конвертов с ценовым предложением:  до 12 часов 00 минут «08» ноября 2024 года.
Конверты с ценовым предложением будут вскрываться в 12 часов 00 минут «08» ноября 2024 года по следующему адресу: Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ул. ​Титова, 30, отдел государственных закупок.



