







Объявления
 о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

п. Отеген батыр                                                                                             «20» декабря 2020 год.

ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области», объявляет о проведении запроса ценовых предложений по закупу изделия медицинского назначения.
К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл. 3-4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 сентября  2009 года №1729.
Окончательный срок представления конвертов с ценовым предложением:  до 10 часов 00 минут «28» декабря 2020 года.
Конверты с ценовым предложением будут вскрываться в 12 часов 00 минут «28» декабря 2020 года по следующему адресу: Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ул.Титова, 30, отдел государственных закупок. 
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7(727) 389 50 15

Перечень закупаемых товаров
	
	Наименование
	Краткая характеристика
	Ед.изм.
	Кол-во
	Сумма

	
	Фетальный монитор
	Ультразвуковая частота 1,0 МГц
 Точный FHR и UC тренд
 Автоматическое обнаружение движения эмбриона 
Легко читаемый тренд данных (FHR,UC) фетального монитора
Диаграммная бумага формата A4
Детальное аннотирование записей
Лёгкость монитора фетального в установке и использовании
Громкость, информация по UC, тревога, кнопки записи
Функция тревоги фетального монитора FHR высокий/низкий
8-канальная система мониторинга в режиме реального времени 
Сохранение данных и выход на стандартный ПК-принтер 
Функция тревоги 
Удалённый мониторинг 
ЧСС плода: 
Входящий сигнал: ультразвуковой допплер 
Ультразвуковая частота: 1МГц 
Ультразвуковая мощность: <10мВт/см2 
Способ детектирования:автокорреляция 
Диапазон ЧСС плода: 240 уд/мин 
Точность ЧСС плода: 120-160 уд/мин: ±2 уд/мин
 
	Записывающее устройство: 
	Метод: Термальная печать 
Скорость печати: 1, 2, 3 см/мин 
Функция подачи бумаги 





	Шт
	2
	

	1
	ЭКГ. Электрокардиограф 12-канальный 
	
	шт
	5
	4 250 000

	2
	Шприцевой насос
	Режим инфузии
	Режим скорости
режим времени
режим веса
режим дозы
режим интервала
режим TIVA
режим программы режим TPN
режим переключения 
библиотека лекарств
	шт
	7
	5 005 000

	
	
	Точность
	±2%(после корректировки)
	
	
	

	
	
	Скорость инфузии
	2мл шприц: 0.1-150мл/ч
5мл шприц: 0.1-150мл/ч
10м лшприц: 0.1-З00мл/ч
20мл шприц: 0.1-600мл/ч 0.01 мл/чодиншаг
30мл шприц: 0.1-900мл/ч
50мл шприц: 0.1-1800мл/ч
	
	
	

	
	
	Задаваемый объем инфузии(VTBI)
	0-9999.9мл, 0.01мл/ч один шаг
	
	
	

	
	
	Скорость KVO
	0-5мл/ч регулируемый, значение по умолчанию: 0.1 мл/ч
	
	
	

	
	
	Болюс
	Ручной болюс/автоматический болюс: 0.1-1800мл/ч (завиcит от размера шприца)
	
	
	

	
	
	Тревоги
	Окончание инфузии, пустой шприц, окклюзия, опорожнение шприца, низкий заряд аккумулятора, шприц несоединен, нет АС источника питания, разрядка аккумулятора, неисправность и т.д
	
	
	

	
	
	Функции
	*Режим ожидания:1 минута-24часа регулируемый
*13 уровней окклюзии
*3апись истории инфузии больше 2000
*Можно изменить скорость инфузии и VTBI без окончания инфузии *Совмещать с больничной системой HIS
* Соединение через WiFi с центральной системой монитарига
	
	
	

	
	
	Электропитание
	DC:12±1.2В АС:100-240В, 50-60Гц
	
	
	

	
	
	Функция вызова медсестры
	опционально
	
	
	

	
	
	Классификация
	Класс 1,тип CF
	
	
	

	3
	Инфузионный насос
	Скорость инфузии
	0,1-2001 мл/ч(0,01 мл/ч один шаг)
	Шт
	7
	5 005 000

	
	
	Точность инфузии
	±5% после корректирования
	
	
	

	
	
	Капельница 
	Предназначен для работы нескольких стандартных капельниц
	
	
	

	
	
	Задаваемый объём инфузии (VTBI)
	0-9999.9 мл, 0.01мл/ч один шаг
	
	
	

	
	
	Общий объём инфузии
	0-36000мл
	
	
	

	
	
	Скорость KVO
	0-10мл/ч
	
	
	

	
	
	Скорость болюс
	Ручной болюс/автоматический болюс: 0.1-2001мл/ч
	
	
	

	
	
	Режим инфузии
	Режим скорости, режим интервала, режим капельный, режим дозы, режим времени, режим программы, режим веса, режим TPN, библиотека лекарств.
	
	
	

	
	
	Скорость промывки
	0.1-2001мл/ч, промывка: 0-9999мл
	
	
	

	
	
	Детектор появления пузырьков
	Детектор ультразвукового колебания с 5 уровнями воздуха в линии
	
	
	

	
	
	Окклюзия
Тревоги
Функции
	13 уровней окклюзии
Аккумулятор работает, открыта дверца, окклюзия, низкий уровень инфузии, нет управления, окончание инфузии, низкий заряд аккумулятора, разрядка аккумулятора, неисправность и т.д.
*Анти-болюс
* Можно изменить скорость инфузии и VTBI без окончания инфузии
*Интеллектуальная тревога обнаружения давления
*Обнаружение обратного давления
*Запись истории инфузии более 2000, возможность записи на ПК
*Отображение в режиме реального времени скорости инфузии/скорости капель, VTBI, объём инфузии, времени и т.д.
*Режим ожидания: 1 минута-24часа, регулируемо. 
*Возможность регулировки громкости зуммера
*Возможность интеграции в больничную систему HIS
* Съёмный корпус насоса удобен для очистки

	
	
	

	
	
	Классификация
	Класс 1, тип СF
	
	
	

	4
	Дефибриллятор-монитор
	Энергия импульса воздействия для взрослых, Дж
	5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 360 (дополнительная операция набора энергии свыше 200 Дж при работе со взрослыми электродами)
	
	3
	5 400 000

	
	
	Энергия импульса воздействия для детей, Дж
	5, 10, 25, 50, 75, 100, 150 (блокировка выдачи энергии более 150 Дж в детском режиме)
	
	
	

	
	
	Время набора энергии 200 Дж, с.
	6
	
	
	

	
	
	Время набора энергии 360 Дж, с.
	10
	
	
	

	
	
	Количестворазрядовэнергии 200 Дж
	70
	
	
	

	
	
	Количестворазрядовэнергии 360 Дж
	40
	
	
	

	
	
	Время непрерывной работы в режиме мониторирования от сменной аккумуляторной батареи, ч.
	3
	
	
	

	
	
	Время непрерывной работы в режиме мониторирования при работе от сети, ч.
	168
	
	
	

	
	
	Длительность положительной полуволны на энергиях до 200 Дж
	4±1
	
	
	

	
	
	Длительность отрицательной полуволны на энергиях до 200 Дж, мс
	(4±0,3)
	
	
	



Место поставки: Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыр,  улица  Титова, 
		     дом 30., ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ» аптечный склад.
Срок поставки:  в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания Договора.



                    Зав.аптекой     _________________  Жамалиева Ж.А.


    Главный бухгалтер  _________________  Жаникеев Б.К.
